## M7U6HMG2 部门集中论证情况表
2026年海洋三所第一批进口设备采购项目需求情况表
序号 | 政府采购品目代码 | 政府采购品目名称 | 进口产品名称 | 国内有／国内无 | 主要性能指标 | 产品功能 | 应用场景 | 国内同类产品生产厂家或研究机构 | 采购数量 （台/套） |  | 单价 （万元） |  | 采购总金额 （万元） |  | 申请采购进口产品理由 | 其他
[9 empty] | 进口 | 本国 | 进口 | 本国 | 进口 | 本国
1 | A02440100 | 海洋水文气象仪器设备 | 多普勒流速仪 | 国内有 | 1、换能器声学频率：75kHz 2、耐压深度：最大3000m 3、工作方式：自容式用于长期锚系投放 4、流速测量精度：±1%V±0.5cm/s (其中V为流速)，流速分辨率：1mm/s，流速范围：±5m/s (缺省值)；±10m/s (最大值) 5、深度单元范围：4~32m，深度单元个数：1~255 6、脉冲频率： 1Hz (典型) 7、量程：高精度模式量程（宽带模式）：545m，大量程模式量程：644m 8、波束角度：20°，波束宽度：4°，波束排列：4个，凸形 9、内置传感器 9.1、温度(装在换能器上)：量程：﹣5~45℃；精度：±0.4℃；分辨率：0.01℃ 9.2、倾斜：量程：±50°；准确度：±0.5°；精度：±1.0°；分辨率：0.01° 9.3、罗经(磁通门型，内置现场标定功能)：准确度：±2°；精度：±0.5°；分辨率：0.01°；允许最大倾角：±15° 9.4、压力传感器 ：量程：2000m ；精度：±0.25％ 满量程 | 利用声波，一次测量就能获得水体不同深度的流速与流向剖面，并能快速计算海洋断面的总流量。 | 用于深海锚系长期观测，能够长期、连续、稳定地获取获取高精度、高分辨率的流速、流向等关键数据。 | 1、海南艾迪新创科技有限责任公司；型号：HS75 2、无锡市海鹰加科海洋技术有限责任公司；型号：SCI-75 | 1 |  | 78 |  | 78 |  | 1、核心技术差距：国产设备在信号处理（盲区大）、Ping率、深度单元数及关键的WM11/WM12/WM15等科研模式上均属空白，无法满足精细化科研需求。 2、可靠性与实时性不足：国产设备缺乏经全球极端环境验证的长期可靠性记录，且无成熟的集成化实时通讯解决方案，无法保证跨年度数据安全与实时交互。 3、校准与兼容性：进口设备罗经具备完善的现场与后校准功能，能确保流向精度，并与国际科研标准完全兼容，利于数据比对与合作。
2 | A02440400 | 海洋化学仪器设备 | 水质多参数仪 | 国内有 | 1、功能：测量水体温度、电导率、压力、溶解氧、pH、叶绿素、浊度、fdom环境参量 2、采样率：不低于2Hz，工作方式：自容式 3、整机耐压：不低于6000m 4、温度： 范围：不低于-5°C至35°C 精度：≤±0.002°C 分辨率：<0.00005 °C 5、深度（压力）： 测量范围：不低于0-6000m 精度：≤±0.05%FS 分辨率：< 0.001%FS 6、电导率： 测量范围：不低于0-85 mS/cm 精度：≤±0.003 mS/cm 分辨率：< 0.0001 mS/cm 7、溶解氧： 浓度校准范围：不低于0-500µM 饱和度校准范围：0-120% 精度：≤±8µM（饱和度±5%） 8、pH： 范围：2-11 精度：≤±0.1 分辨率：≤0.01 9、叶绿素传感器 校准范围：0-50μg/L 最低检测限：≤0.01μg/L 10、浊度传感器 校准范围：0-500FTU 检测限：≤0.001FTU 11、fDOM传感器 校准范围：0-500ppb 检测限：≤0.03ppb | 同步测量水体温度、电导率、压力、溶解氧、pH、叶绿素、浊度、fdom等环境参量 | 本设备将直接应用于“深海典型生境原位多参数协同采集和实验系统”项目。项目旨在通过对深海典型生境的生物与环境耦合关系进行高时空分辨率原位观测，以精准刻画生境分布格局、评估生物多样性及演变规律。仪器用于深海锚系长期观测，并搭载于深海潜器、着陆器等平台，在深海高压环境下，长期、连续、同步获取水层关键环境参数数据。 | 山东省仪器仪表研究所；型号SYS-8 | 2 |  | 49 |  | 98 |  | 1、极限工作深度与可靠性： 本项目要求设备在不低于6000米的全海深压力下稳定工作。国内商业化多参数仪在如此深的耐压可靠性、长期稳定性及传感器在高压下的精度保持方面，与国外顶尖专业产品存在显著差距。 2、高精度与多参数同步性： 项目要求微细环境梯度变化的精确捕捉，对温度、电导率等参数的精度和分辨率要求极高（温度分辨率<0.00005°C）。国内设备在多参数（尤其是溶解氧、pH、叶绿素等生化参数）同步高精度测量，以及传感器间抗干扰和协同采样的一致性方面，技术尚不成熟。 3、高频采样与集成度： 不低于2Hz的采样率对于刻画深海微小尺度的物理生化过程至关重要。国内同类产品在实现多参数高频同步采样、数据实时处理与存储，以及设备的小型化、低功耗集成设计上，难以达到同等水平。
3 | A02440500 | 海洋声光仪器设备 | 激光粒度仪 | 国内无 | 1、技术原理：小角度前向散射（基础：Mie理论） 2、激光波长：固态二极管波长≤670 nm 3、测量光程：≤2.5cm 4、压力分辨率：≤0.01m 5、粒径范围：≥1- 500微米 6、浓度范围：≥700 mg/L 7、光透度：≥30- 99% 8、粒径分级：≥36级 9、采样速率：≥1HZ | 该激光粒度仪基于小角度前向散射原理与Mie理论设计，可精准测量深海环境中悬浮颗粒物的粒度分布（粒径范围≥1–500 μm、分级≥36级）与浓度（范围≥700 mg/L、分辨率≤0.1 μL/L）。设备具备高耐压性能、高压力分辨率（≤0.01米），并支持水下、拖曳、锚系、平台等多模式工作，采样速率≥1 Hz，数据存储≥1 GB，可满足深海原位、长时间、高精度、多场景的颗粒物观测需求，为深海物质循环与生境研究提供关键数据支撑。 | 本设备将用于“深海典型生境原位多参数协同采集和实验系统”项目，主要用于深海典型生境（海山、热液、冷泉等）原位悬浮颗粒物浓度与粒级谱连续监测。 | 无 | 1 |  | 55 |  | 55 |  | 激光粒度仪需满足在深海进行原位、多平台（锚系、拖曳等）连续观测的严苛要求，具备1-500μm粒径、0.5-700mg/L浓度的测量能力。经全面调研，国内无任何一款具备深海耐压环境适应性与原位集成观测能力的设备。为保障项目核心科研目标的实现，申请采购该进口产品。
4 | A02440300 | 海洋生物仪器设备 | 现场流式可视系统 | 国内有 | 1.激光光源：高质量连续波固态激光器，蓝光520nm，功率40mW； 2.检测器：2个前向散射光、1个侧向散射光、1个红色荧光、1个橙色荧光、1个黄绿色荧光检测器； 3.特大流通池：固定通用（one-size-fits-all）透明石英流通池，1x1mm； 4.循环鞘液流系统：无需外加鞘液，利用样品的过滤液作为鞘液，维护方便； 5.样品精密入注系统：可精确测定进样体积。自动速度选择选项，带连续速度反馈、运行和压力传感器及校准向导； 6.分析参数：前向散射光、侧向散射光、红色荧光、橙色荧光、黄绿色荧光5个信号及其扫描谱图，用于颗粒形态学分析；每个光学探测器对每个细胞输出 13 个形态学指标（每颗粒共 78 个特征），例如长度、平均值、最大值、峰值数、不对称性、惯性等，同时能获得藻细胞密度、细胞大小、形状等信息； 7.粒径范围：直径1~800μm；长度最大可达2500μm；适用于水体（包括淡水、海水）大部分藻类的检测分析； 8.分析速度：颗粒扫描分析检测最大速率5000par/s，宽范围可调的样品流速（0-20µl/s）； 9浓度范围：103～1010个/升，适用于水体环境大部分藻细胞浓度，包括水华/赤潮发生时的藻细胞浓度，样品不需稀释或浓缩，直接测量； 10.高速流动成像模块: 可快速拍照，帧率30fps; 图片分辨率1936x1464 pixels；像素3.6 pixel/μm,光学分辨率：≤1μm。 | 现场流式可视系统是一种集流式细胞检测、高速成像和图像分析于一体的综合性海洋浮游生物分析设备。该系统采用激光诱导荧光技术和高速流动成像技术，能够同时获取浮游生物的荧光特性、颗粒影像、细胞密度、大小和形状等多维度信息。 | 本设备将专项应用于深海典型生境原位多参数协同采集和实验系统项目。主要应用场景为：在深海生态系统的研究中，对原位采集或模拟培养的微型及微微型浮游生物群落进行精准、快速的定量分析与形态观测。 | 中科院深圳先进研究院&厦门大学：数字化自动浮游生物影像记录仪；型号COBAS6000 | 1 |  | 162 |  | 162 |  | 1、技术集成度与性能门槛高：该设备将高灵敏度流式检测与高速显微成像无缝融合，其特大、低剪切力流通池设计和精密样品注入与稳流系统，是针对易碎海洋微生物样品进行无损、稳定分析的关键，国内产品在此项专用设计上尚属空白或成熟度不足。 2、关键性能参数存在差距：设备要求的宽泛粒径检测范围（1-700 μm，兼顾单细胞与大型群体）、无需稀释/浓缩的极大浓度检测范围、以及多荧光通道同步检测与高清成像的协同能力，国内现有流式或成像设备通常只能部分满足，无法在单台设备上实现所有参数要求，难以满足深海样品复杂、多样的分析需求。 3、专业化与可靠性要求：该设备专为水生生物学、海洋学研究优化，其防生物附着设计、针对藻类荧光的特定检测波段、以及配套的专业分析软件，在国内市场缺乏同等成熟度和经过广泛国际验证的商用化产品。
5 | A02440700 | 海洋综合观测平台 | 生物-化学自主剖面浮标 | 国内无 | 1、可采集海表至水下2000米海水温度、盐度和压力等数据，并可集成多种生物光学传感器，如溶解氧、叶绿素、后向散射、辐照度等； 2、可将整个剖面分为5个深度区域，每个区域可分别设置不同的分层厚度； 3、能够测量空气中的溶解氧含量，从而实现空气校准； 4、可单独设置每个传感器的数据处理方式（原始数据；平均值；标准差；中位数等）； 5、可单独设置每个传感器在不同深度区域内的采样方式（连续采样；脉冲式采样；关闭状态）。 | 生物-化学自主剖面浮标是一种集成多传感器、可长期自主工作的深海观测平台。其主要功能包括：可下潜至2000米水深进行剖面运动，搭载高精度CTD（温度、盐度、压力）及多种生物光学与化学传感器，实时监测溶解氧、叶绿素、CDOM、后向散射、辐照度及透射率等关键参数 | 本设备将部署于典型生境区域，用于水柱层生物-环境参数的高时空分辨率协同采集。通过构建自主观测浮标阵列，系统获取温度、盐度、溶解氧、叶绿素等关键指标的垂直分布与时间序列数据，支撑深海生态系统结构、生物多样性维持机制及生物-环境耦合关系的研究。 | 无 | 3 |  | 135 |  | 405 |  | 在深海典型生境研究中，水柱关键生物和化学参数的时空变化是揭示深海生态系统结构、功能及响应机制的核心要素，通过合理布放该设备，可构建自主观测生物地球化学浮标阵列，实现对水柱环境的高时空分辨率监测，为深入理解深海生态系统的动态变化提供关键数据支持。 该设备需要具备2000米全深度剖面观测、多参数生物光学传感器集成、空气中溶解氧校准、长期海上工作稳定性（4.5年）以及复杂任务模式（嵌套周期、一天多剖面）等关键技术性能。国内暂无同类产品，申请进口。
6 | A02440600 | 海洋船用船载仪器设备 | 沉积物捕获器 | 国内有 | 1、有效采样面积：≥0.5 m2 2、收集筒锥角：36°~ 41° 3、蜂窝板网格直径：不大于10 mm 4、可装样品瓶个数：不少于24个 5、每个瓶子标准容量: 500 ml或250 ml 6、电动机：步进电机 7、驱动：齿轮传动 8、换瓶时间：不大于10 s 9、倾角传感器或3D加速度计：精度不低于0.1°或不低于0.01 G 10、温度传感器：精度不低于0.1℃ 11、连续工作最长时间：不小于24个月 12、最大工作深度：不小于6,000 m | 该设备具有多个采样瓶，实现以1分钟到数个月的采样频率，连续进行最长达2年的海洋中自然沉降颗粒物原位采集。 | 本设备将部署于深海典型生境，依托锚系平台进行长期原位观测，用于采集自然沉降的颗粒物，分析其生源要素组成、输出通量及时空变化特征。 | 上海乐仪仪器有限公司 型号：KUM | 1 |  | 52 |  | 52 |  | 经调研，目前国内同类沉积物捕获器在关键性能上无法满足本项目深海长期观测需求：其一，国产设备耐压等级普遍低于1000米，无法满足6000米全海深工作环境；其二，国产设备采样瓶数量通常不超过12个，难以支持多样化、高时间分辨率的序列采样设计；其三，在长期布放稳定性、数据可靠性及全球服务保障方面，国产设备尚未经过广泛深海实践验证，而进口设备已在多项国际航次中表现成熟、售后体系完善。为确保观测数据质量、降低作业风险，申请采购进口设备。
7 | A02100604 | 冷冻离心机 | 冷冻离心机 | 国内有 | 1. 最大转速:30,000 rpm 2. 相对离心力:64,400 ✖ g 3. 最大容量:6*85ml 4. 短时间内加速和减速，可实现更快速的旋转操作离心力大、转速高，打破亚细胞组组分分离； 5. 应用的机型门槛只占桌面积约0.4m2； 6. 备用密封水平转头，避免气溶胶外溢，保障工作人员及实验室环境安全 | 通过高速冷冻离心实现分离原代细胞、分离亚细胞组分、分离核酸和蛋白、分离海洋藻类外泌体等功能。 | 可用于海洋药物和功能食品的功效和机理研究。研究原代细胞的表型，亚细胞组分的功能，核酸和蛋白的作用，以及海洋藻类外泌体的功能。 | 湖南湘仪实验室仪器开发有限公司；中科美菱（合肥）生物科技有限公司；上海卢湘仪离心机仪器有限公司；北京时代北利离心机有限公司 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 该设备最大相对离心力达 64,400×g，最高转速 30,000 rpm，支持高效完成亚细胞组分分离、蛋白与核酸沉淀等精密实验。国内同类台式离心机一般最高离心力在 20,000–50,000×g，最高转速在 18,000–25,000 rpm 之间，难以满足对高离心力、高转速有严格要求的科研任务。具备 -20℃ 至 40℃ 宽范围精准温控，运行中在最高速时仍能保持设定温度 ±2℃ 的稳定性。国内同类产品在高速运行下的温控波动通常大于 ±3℃，且低温下限与控温精度有限，不利于对温度敏感的生物样本处理。具备自动门锁、超速超温监测、不平衡检测、钢制防爆腔体等全方位安全设计，噪音低于 65 分贝。国内同类机型在安全系统集成度、噪音控制及自动化程度上仍有差距，尤其在高通量密封转头和实时RPM/RCF互算等功能上支持不足。综合考虑，进口冷冻离心机在满足亚细胞组分分离，蛋白与核酸沉淀需求、提升工作效率、降低长期成本等方面优势明显，采购进口产品是确保工作顺利开展和高质量完成的合理选择。
8 | A02100301 | 生物显微镜 | 生物显微镜 | 国内有 | Hcs独立色差校正无限远光学系统。人机学三目镜筒，50%:50%分光，大视野目镜。纳米超硬镀陶瓷表面机械载物台，并无齿条暴露。高亮度长寿命，无需更换灯泡。4倍高反差平场消色差物镜，数值孔径0.10;10倍高反差平场消色差物镜，数值孔径0.25;20倍高反差平场消色差物镜，数值孔径0.40。 40倍高反差平场消色差物镜，数值孔径0.65;100倍高反差平场消色差物镜，数值孔径1.25(油镜)。智能电动聚光镜顶镜转盘。摄像头芯片物理分辨率630万像，满井电子:14000e-;动态范围:5000:172B。原厂专业软件+电脑工作站。 | 实现清晰观察细胞染色体畸变、红细胞微核、以及各种病理性改变，现有设备无法满足。 | 可以实现使用实验动物评估海洋天然产物和海洋源活性物质的安全性评价。 | 麦克奥迪（MOTIC，厦门）；江南永新（江南，南京）；重庆奥特光学仪器有限公司 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 高分辨率生物显微镜对细胞结构与病理学研究的准确性至关重要。其需具备优良的光学性能、图像稳定性与多功能集成能力，以及模块化升级、高均匀性照明与智能化图像分析等功能。尽管国内生物显微镜有一定进展，但在高端科研级成像领域仍显不足，存在图像边缘失真、对比度不均、功能扩展性弱、系统稳定性不足等问题。进口显微镜技术先进，如徕卡采用无限远光学系统与长寿命高亮度LED光源，并严格遵循国际光学与质量标准，产品使用寿命长、故障率低，能够显著降低长期维护成本与实验中断风险，减少因成像质量不达标造成的样本重复与数据失效。综合考虑，进口研究级生物显微镜在满足高精度显微成像需求、提升科研效率、保障实验连贯性、降低全周期成本等方面优势显著，采购进口产品是确保科研项目顺利开展及研究成果高质量完成的合理选择。
9 | A024403 | 液氮存储供应系统 | 液氮存储供应系统 | 国内有 | 1.管道设计寿命大于20年；且应用案例丰富。真空管道绝热保温形式：采用高真空多层缠绕方式保温，采用进口保温材料，提供相关的证明资料。进口保温材料的放气速率极低，在长期使用过程中释放的破坏真空度的物质极少从而能起到长期保持稳定真空的系统，有效地降低液氮运行的损耗，为用户节约长期的运行成本。 2.真空管道之间采用无焊接连接，避免焊接连接真空层破坏密封性能，可以灵活多次拔插而不损坏密封面，具有较好的抗震性。（提供材质证明资料），全部在工厂设计制造完成，现场模块化安装，无需焊接。 3. 每根管道都配备真空规管，可测出每根管道内的真空，以便能准确地了解每根管道的真空状态及运行情况，做到风险提前预判。提供相关的证明资料。 4.液氮塔几何容积不小于10立方，最大工作压力8BAR；设定工作压力≤2BAR，液氮塔分别配置备压阀，控制塔的压力不超过设定工作压力，以满足液氮罐安全使用。配备管道安全系统，管路系统内达到一定压力后准确释放管路内压力，确保整个液氮供应系统的安全可靠运行，采用全真空出液管道，可与真空管道做无缝对接，减少液氮在使用过程被气化。 5.制造商需具备良好且完整的产品资质，确保具有系统的生产、和施工能力。制造商具有产品的压力容器生产和设计许可证，并提供相关证明；制造商具有压力管道安装维修许可证，并提供相关证明；制造商具有压力管道设计许可证，并提供相关证明。 | 用于液氮存储并可通过真空管道实现自动供应，可为菌种冻存液氮罐集中供氮。 | 搬迁之后现有真空管道不能继续使用，液氮储罐容量不足且老化严重。 | 成都科瑞尔低温设备有限公司；成都新连通低温设备有限公司；中宏达（厦门）建筑科技有限公司 | 1 | 0 | 92.6 | 0 | 92.6 | 0 | 国内同类型产品由于设计理念、内管厚度、绝热保温材料、除氧材料和管道连接方式等问题，液氮消耗量大，维护成本高。
10 | C01020200 | 物理学的研究和试验开发服务 | 海洋高光谱辐射剖面观测系统配件 | 国内无 | 1.水下高光谱余弦辐照度传感器（ASY-SPC-00045）：光谱范围350-800nm；136个通道，每个通道光谱分辨率3.3nm。仪器具备自适应增益控制和实时快门暗电流校正功能。整机采用防腐蚀外壳，标准耐压深度为250m；2.水下高光谱辐亮度传感器（ASY-SPC-00051）：视场角8°；光谱范围350-800nm；136个通道，每个通道光谱分辨率3.3nm。标准耐压深度为250m； | 获取高精度的水下环境光场（向下辐照度和向上辐亮度），广泛地适用于近岸浑浊水体及清洁大洋水体的漫射衰减系数和遥感反射率的测量。 | 开展海洋光学调查，评估水体生物光学属性，开发遥感反演算法，服务卫星遥感研究。 | 无 | 1 | 0 | 45.5 | 0 | 45.5 | 0 | 国内无同类型设备
11 | A024403 | 海洋生物仪器设备 | 数字PCR系统 | 国内有 | 1. 微滴制备原理：基于微流体纳米芯片技术，通过微孔物理分割并封闭成相互独立且体积均一的微滴，无需任何油相辅助试剂，可有效降低微滴融合及破裂的风险。 2. 全自动一体机设计，上机后全自动封闭式检测，一台仪器完成微滴生成、PCR扩增、数据检测读取所有步骤，无需在实验过程中手工更换仪器。 3. 兼容第三方PCR Mix，无需专机专用PCR Mix，安装验收期间，须使用客户提供的样本与第三方PCR Mix完成测试。 4. 通量及时间：支持≥96样本同时运行，包括微滴生成、PCR扩增与数据检测读取全过程，96样本全流程检测分析时间≤3h（40个PCR循环）。 5. 内置PCR扩增模块具备温度梯度功能，支持≥12个温度梯度，可用于快速优化反应条件。 6. 荧光通道：具备≥3个荧光通道（1个参比染料通道与2个待检样本通道），可实现 ≥4色荧光同时检测。 | 极低样本量的绝对定量检测、复杂样本的低丰度基因检测、拷贝数变异分析、稀有突变检测、液体活检、微生物或病原体检测、基因编辑、转基因生物检测、食品掺假定量、二代测序文库定量、基因/细胞治疗领域、标准品定量、SNP分型、甲基化检测等。 | 超微量样本的绝对定量检测、复杂样本的低丰度表达基因检测、二代测序结果验证、基因拷贝数变异、稀有突变检测、甲基化率鉴定、基因相对表达研究、miRNA 等非编码 RNA 表达分析。 | 锐讯、达谱、艾普拜 | 1 |  | 80 |  | 80 |  | 经过市场调研了解到目前国产同类产品存在以下问题：1、反应微滴生成不稳定，容易发生融合、破裂，影响结果准确性；2、芯片加工工艺差，导致微滴体积不均一，数据准确性与重复性欠佳；3、微滴质控功能欠缺，无法精确计算生成的微滴体积，影响结果准确性。 拟采购的产品国产同类产品尚无法满足工作需求，故申请采购进口产品。
12 | A02020501 | 数字照相机 | 数字照相机 | 国内有 | 1.传感器：全画幅背照堆栈式CMOS，约4500万有效像素，36×24mm尺寸。 2.图像处理器：DIGIC X + DIGIC Accelerator加速处理器，构成Accelerated Capture系统。 3.连拍性能：电子快门30张/秒，机械快门12张/秒，支持预拍摄。 4.对焦系统：全像素双核CMOS AF，5850个对焦点，-8至21 EV对焦范围，支持眼控对焦。 5.视频能力：8K 60P RAW内录，4K 60P SRAW内录，支持Canon Log 2/3曲线。 6.防抖系统：机身5轴防抖，与镜头协同防抖最高8.5级效果。 7. 取景器：576万点OLED电子取景器，0.76倍放大倍率，120fps刷新率。 8. 存储：双卡槽设计，支持CFexpress 2.0 B型和SD UHS-II存储卡。 9.续航：使用电子取景器约340张，使用LCD约630张，8K视频录制约50分钟。 10.神经网络降噪：基于深度学习技术，在RAW格式下生成噪点更少的图像。 11.防尘防水滴：镁合金机身，IP54防护等级。 | 用于海兽、海鸟等海洋生态系统关键物种观监测记录。 | 极地、大洋动物调查领域 | 松典、爱国者 | 1 |  | 4 |  | 4 |  | 1、野外动物调查工作对相机的高感光度成像、高速连拍、专业级防抖及超长焦段光学变焦等核心参数有硬性要求。经核查，目前国产数字照相机暂无法达到工作所需的精度标准，难以满足快速移动物体拍摄、户外科研监测的远距离高清抓拍等专业场景需求。 2、动物调查拍摄任务多在恶劣户外环境、长时间连续作业场景下开展，进口品牌中高端机型经过市场长期验证，在极地低温极端条件下的运行稳定性、零部件耐用性及售后服务响应效率上，具备明显优势。国产同类型产品在复杂环境下的故障率相对较高，易影响工作进度。 3、本单位已配备进口专业镜头、影像处理系统等配套设备，与进口数字照相机可实现无缝兼容。若更换为国产机型，需额外采购适配镜头及配件，不仅增加采购成本，还存在系统兼容风险，影响工作流程的连贯性。 根据工作开展的实际需求，国内没有满足要求的同类型产品，故选择进口产品。
13 | A02100805 | 激光粒度仪 | 激光粒度仪 | 国内有 | 1. 整机粒径测试范围应覆盖15nm-3000um； 2. ★光源：配置最少两个光源，红光光源应采用<5mW，633nm±2nm氦-氖气体激光器；蓝光光源应采用>9mW，470nm±2nm LED激光器； 3. ★采用反傅立叶配置光路设计，无需更换透镜； 4. 采用折叠光路设计和同轴双光源技术，减少仪器占用面积； 5. 全量程采用激光衍射法，使用米氏理论和夫琅霍夫理论进行分析； 6. 典型测量时间<10 秒；背景测量时间可在0.5-100秒之间调整；样品测量持续时间可在0.1-3000秒之间调整； 7. 重复性≤±0.5%；精确度≤±0.6%； 8. ★检测单元：采用对数间隔排列探测器，检测角度范围应覆盖0.02-136度； 9. 主机与样品分散系统应完全独立； 10. ★测量池插入主机后，应能自动锁定，并可一键解锁； | 适用于海洋材料中壳聚糖纳米颗粒、贝壳粉微米/纳米颗粒、海洋沉积物、悬浮物的粒径分布分析。可用于评估壳聚糖基载药体系的粒径均匀性、贝壳粉填充复合材料的粒度控制、海洋胶体与悬浮颗粒的物理表征，为海洋功能材料制备与性能优化提供关键数据支持。 | 海洋材料、环境科学、海洋科学等领域‌ | 珠海欧美克 | 1 |  | 49 |  | 49 |  | 目前国内供应厂商有珠海欧美克、丹东百特等，但因国内产品开发相对较晚，技术尚不成熟，普遍存在测量精度差，如重复性误差<1%、准确性误差<1%，测量范围窄（0.02-2000μm），仪器采样速度慢（3500次/秒），故障率高，售后技术支持跟不上等问题。进口品牌经过数十年的技术积累沉淀，仪器检测精度高，重复性优于0.5%，精确性优于0.6%，范围在0.01-3500um，而且性能稳定，售后应用支持较好。目前各大高校、企业均采购的进口品牌。我院样品量较多，测量精度差将直接影响后续研究，为保证科研工作顺利开展，故选择进口仪器。
14 | A02100407 | 流变仪 | 流变仪 | 国内无 | 1. 仪器主机马达采用无刷直流马达，能进行主动的惯量校正； 2.最大扭矩：215 mN.m 3.最小法向应力：0.001N 4.最大法向力：50 N 5.半导体控温系统，控温范围：-50~220℃ 6.振荡模式最小扭矩：5 nN.m 7.最大拓展温度范围：-160~1000℃； | 用于研究壳聚糖水凝胶、海洋生物高分子溶液、贝壳粉增强复合材料的流变特性，包括粘度、剪切应力、粘弹性等参数。适用于海洋医用敷料、壳聚糖基海洋涂层、贝壳粉改性聚合物等材料的工艺优化与性能评估，为海洋功能性材料的开发与应用提供流变学依据。 | 海洋材料、环境科学、海洋科学等领域‌ |  | 1 |  | 68 |  | 68 |  | 国内无同类型产品
15 | A02100402 | 固体表面ZETA电位测量仪 | 固体表面ZETA电位测量仪 | 国内无 | 1、采用双向往复流动电势/电流测量原理，电解液可以程序化自动变频向上和向下交替自动流经样品腔室的固体表面，同时得到双方向测量结果，最大往复运动频率≥0.5Hz； 2、流动电势测量范围和精度：±250mV ±(0.2% + 3.8 µV)，可实现自动范围切换；可扩展范围：±2500mV ±(0.2% + 76 µV)； 3、流动电流测量范围和精度：±250µA ±(0.2% +3.8 nA)，可实现自动范围切换；可扩展范围：±2.5mA ±(0.2% +76 nA)； 4、操作压力范围≥0 ~ 2000mbar；绝对压力测量≥3000mbar ±(0.5% +92 µbar)； 5、电导率范围：0.01~100 mS/cm； | 适用于壳聚糖膜、贝壳粉改性表面、海洋生物膜、海洋防污涂层等固体材料表面的ZETA电位分析，可用于研究表面电荷对海洋微生物吸附、贝壳粉/壳聚糖复合材料界面稳定性、海洋防污材料表面改性效果的影响，为海洋界面科学与材料表面工程提供电化学表征手段。 | 可用于测量生物膜表面ZETA电位和等电点，能够评估表面功能基团的性质和解离情况；对细菌吸附等性能提供量化数据分析。 | 无 | 1 |  | 48 |  | 48 |  | 国内无同类型产品
16 | A024411 | 海洋仪器设备零部件 | CTD铠装缆 | 国内有 | 1： 直径9.53mm±0.2mm 2破断力≥65KN 3：最小弯曲半径≤190mm 4：铜导体：阻值≤7.5Ω/km 5：绝缘电阻≥10GΩ 6直流电压≥2KV 7：绝缘层厚度≥1.5mm | 设备外部高强度钢丝铠装层提供较高的破断拉力为设备安全作业提供保障，独特的防腐涂层，确保设备在海水中的长期使用寿命，铜导体提供电能和信号传输。 | 本设备将应用于深海不同水层的水文数据探测，协同采水器水水样采集和控制信号传输等实验系统项目。主要应用场景为：在ROV作业、水文作业等海洋调查中提供不同水层采水器的作业的设备收放、数据传输等。 | 江苏亨通华海科技股份有限公司，型号：9.53mm定制 中天科技海缆股份有限公司 型号：RYJY331x2.5 | 13000 |  | 0.0115 |  | 149.5 |  | 1：实船应用业绩较少：没有大深度高疲劳的实际应用经验，风险较高。2 作业风险：破断力及钢丝铠装防腐工艺较为落后，长期使用丢失采水器的风险较大。3可靠性不足： 万米水深下的水密性能未能验证，作业风险高 4本项目采购设备未替换缆，需与原绞车匹配，缆的公差要求非常严苛，国内制造工艺及进度控制较难把控精准。
总计 | [11 empty] | --- | 1426.6 |  | ---