## M7U6HMG2 部门集中论证情况表
2025年海洋三所第一批进口设备采购项目需求情况表
序号 | 政府采购品目代码 | 政府采购品目名称 | 进口产品名称 | 国内有／国内无 | 主要性能指标 | 产品功能 | 应用场景 | 国内同类产品生产厂家或研究机构 | 采购数量 （台/套） |  | 单价 （万元） |  | 采购总金额 （万元） |  | 申请采购进口产品理由 | 其他
[9 empty] | 进口 | 本国 | 进口 | 本国 | 进口 | 本国
1 | A02100402 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 生物粘弹性测试仪 | 国内无 | 该设备应具备多项创新性功能与高灵活性配置，满足本项目对生物样品力学特性与动态行为的多维度测量需求。设备应采用平板电脑无线远程控制系统，支持一台终端同时管理多台仪器并行运行，提高实验效率，并具备模块化拓展能力，便于根据实验规模灵活扩容。样品加载于带柔性膜的样品架，通过温和微米级振动激发样品响应，结合激光光学探头实现高精度膜位移检测，可准确分析样品的粘弹性。此外，设备内置超声波探头，可实时监测样品高度及体积变化，尤其适用于评估水凝胶、组织样本等生物材料在膨胀或降解过程中的动态特性。配备三组紫外线光源（365/385/405 nm），支持不同波长与强度组合实现光交联调控，满足对光敏生物材料的结构与性能调控实验需求。仪器样品腔室配有标准气体注入接口，支持惰性气氛环境下的无菌测量，保障生物活性材料检测的准确性与生物安全性。温控范围广（4–70 ℃），可设定定制温度曲线并结合光交联系统，适应多种实验模拟条件。系统支持数据导出与集中管理，所有测量值、设定参数与用户信息统一存储，配备安全访问权限与密码保护机制，有效保障科研数据的安全性与规范性。 | 主要用于检测包括高分子材料以及水凝胶流粘弹性，包括剪切储能模量（G'）、剪切损失模量（G''）、剪切复模量（G*）和损耗正切（tanδ）等参数，辅助结构优化、药品稳定性研究、生物组织工程支架的力学性能评估、3D打印材料适配性分析等，为优化药物载体、水凝胶制备工艺，提升性能，促进水凝胶稳定性、安全性提供数据支持。 | 生物粘弹性测试仪广泛用于水凝胶配方优化、组织工程中细胞支架的力学监测、止血剂和血凝行为评估、3D生物打印中生物墨水性能测试、药物递送系统中材料降解与释放动力学研究，以及高吸水性聚合物的吸液性能分析等。 |  | 1 | 0 | 87 | 0 | 87 | 0 | 生物粘弹性测试仪通过激光光学探头与微幅振动激发相结合的测量方式，在无需对样品施加宏观机械应力的前提下，实现对剪切储能模量（G'）、剪切损失模量（G''）、复模量（G*）及损耗正切（tanδ）等粘弹性参数的高灵敏检测。与传统旋转流变仪或压缩测试设备相比，该技术不会引起样品结构破坏或不可逆形变，尤其适用于极软水凝胶、细胞负载支架及生物打印墨水等材料的原位、动态和长期监测。同时，其支持温控、无菌环境及光交联调控，可真实模拟生理或加工条件下材料性能的演变过程。本项目对设备提出了明确且较高的技术要求，包括非接触式测试原理、激光位移高精度检测、超声在线监测样品体积变化、多波段紫外光源用于光交联调控、宽范围温控及无线远程并行控制能力。经系统调研，目前国内可提供的相关设备主要为传统流变仪，检测原理基于机械剪切或压缩加载，主要应用于食品或一般高分子材料研究，普遍不具备非破坏测试能力、紫外光交联模块及生物样品友好设计，技术路线与本项目拟采购设备存在本质差异，无法实现等效替代。因此，在国内尚无同类技术装备的现实条件下，申请采购进口生物粘弹性测试仪具有必要性和不可替代性。
2 | A02100402 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 电阻脉冲传感纳米粒度仪 | 国内无 | 采用可控电阻式脉冲传感技术（TRPS），基于阻抗原理实现颗粒逐个穿孔检测，具备对单颗粒粒径、浓度及表面电荷的高灵敏度测定能力。该系统应具备40 nm 至 10 μm的广泛粒径检测范围和高达1013 颗粒/mL的浓度检测能力，适用于多种样品类型及浓度水平下的分析，尤其适合对复杂生物样品（如外泌体、病毒、微囊泡等）进行精细化研究。粒径测定精度需达到1 nm，样品使用量不超过40 μL，确保在样本资源有限条件下仍可获得可靠数据。仪器应支持在20–1000 mM 电解质强度条件下运行，提升对不同缓冲体系中颗粒行为的兼容性。同时，通过采用NIST标准颗粒进行校准，可实现信号标准化，从而提升测量的准确性与可重复性。系统需搭载分析软件，具备实时监控颗粒穿孔行为、快速准确地计算尺寸与浓度、并区分不同粒径与电荷分布等功能，从而反映颗粒群体的真实状态。软件应支持免费升级，并可导出标准格式数据（USB接口），满足科研数据分析和归档需求。系统需配备样品自动收集器，通过全自动执行平衡、洗脱、清洗和柱再生等步骤，提升细胞外囊泡分离的效率与准确性，有效减少人为误差与操作时间，并确保馏分体积的高度一致性。 | 电阻脉冲传感纳米粒度仪是一种基于库尔特原理的颗粒分析技术，广泛应用于纳米粒子表征、生物纳米颗粒检测（如外泌体、病毒、DNA、脂质体）等领域，提供粒径分布（检测范围40 nm–10 μm）、多分散指数（PDI）、浓度及表面电荷等关键参数。其工作原理是粒子通过一个微小孔道时会阻碍电流的通过，从而产生电阻脉冲，通过分析脉冲幅度和频率实现对颗粒的精确定量和定性分析。不同于传统的动态光散射（Dynamic Light Scattering, DLS）技术，RPS具备可直接计数单个颗粒、分辨率高、不受颗粒形状和折射率影响等优势，尤其适用于异质性强、粒径分布宽或含杂质样品的检测。该技术在生物医药、纳米材料、环境检测等领域具有重要意义，有助于实现更精准的粒径分析和浓度测定，为纳米级药物递送系统和生物标志物研究提供可靠数据支持。在2023年国际细胞外囊泡协会发布的研究指南中（MISEV2023），明确提出建议使用RPS技术以获得更精确的测量数据。 | 用于精准测定海洋靶向药物递送载体（如脂质体、聚合物纳米颗粒、细胞外囊泡）的粒径分布、多分散指数、浓度及表面电荷等关键参数，尺寸范围为40 nm–10 μm 的颗粒。评估药物递送载体性质，为优化制备工艺，提供高重复性、可规模化的纳米制剂数据支撑，促进药物递送效率与安全性提升。 |  | 1 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 电阻脉冲传感（Resistive Pulse Sensing, RPS）技术基于库尔特原理，通过逐个记录颗粒穿越微孔时产生的电阻脉冲信号，实现对单颗粒粒径、浓度及表面电荷的直接测量。与动态光散射（DLS）等传统散射类方法相比，RPS不依赖光学模型假设，不受颗粒形状、折射率或少量大颗粒干扰的影响，尤其适用于外泌体、病毒、脂质体等复杂生物纳米体系的精细化表征。该技术已被国际细胞外囊泡学会在MISEV2023指南中明确推荐，用于获得更准确、可重复的EVs粒径与浓度数据。本项目对设备提出了明确的技术指标要求，包括40 nm–10 μm的宽粒径检测范围、最高可达1013 颗粒/mL的浓度检测能力、纳米级粒径分辨率、微量样品用量以及对不同电解质体系的良好兼容性。经系统调研，目前国内尚无基于电阻脉冲传感（RPS/TRPS）原理的成熟商品化设备，现有国产粒度分析仪主要基于DLS、激光衍射或图像分析方法，无法实现单颗粒逐个计数及电学性质测量，难以满足本项目对复杂样品精准表征的研究需求。因此，在国内无同类设备可实现等效替代的前提下，申请采购进口电阻脉冲传感纳米粒度仪，具有必要性与不可替代性。
3 | A02100414 | 多种原理分析仪 | 纳升级蛋白结晶筛选液体工作站 | 国内无 | 具备高精度脂立方相（LCP）点样功能，采用固相置换移液技术，使用带有单独活塞的一次性微量移液针头，确保将纳升级（25 nL–1200 nL）的蛋白质溶液和结晶试剂高效、精准地分配至48、96或348孔等多种规格的微孔板中，液滴定位误差小于±1 μm，显著提升结晶筛选效率并避免交叉污染。该系统支持蒸汽扩散法（坐滴/悬滴）、批次法和液-液扩散法等多种常用结晶策略，具备广泛的实验兼容性，适应不同类型蛋白的结晶需求。设备具备高速分液能力，可在每小时完成数百至数千孔的结晶设置，满足每日筛选数千至数万个条件的高通量需求。系统还配备湿度控制模块（RH ≥ 90%）、加湿器及防尘罩，有效防止溶液蒸发及空气中颗粒污染，确保结晶环境的稳定性和重现性。 | 纳升级蛋白结晶筛选液体工作站是结构生物学与药物研发领域的革新性工具，其通过精准操控纳升级液体实现高通量、低消耗的蛋白质结晶条件筛选，显著提升珍贵样本的利用效率。该设备采用自动化分注技术，兼容蒸汽扩散法（悬滴/坐滴）及脂立方相（LCP）等复杂方法，单日可完成数千种条件组合的并行测试，尤其适用于样本稀缺或结晶条件苛刻的挑战性研究，例如深海膜蛋白（如GPCRs、离子通道）的微量筛选（单滴仅需μg级蛋白）、超大分子复合物（核糖体、病毒衣壳）的梯度诱导结晶，以及核酸-蛋白质动态复合物的稳定共结晶。其意义在于突破传统方法对毫克级样本的依赖，通过高精度微滴分配与快速混合技术，支持时间分辨结晶以捕捉酶催化瞬态结构，同时兼容微晶种子转移与添加剂筛选，为解析柔性蛋白、糖基化蛋白等难结晶靶点提供关键手段。在药物开发中，该工作站可加速药物-靶标共结晶分析，揭示小分子抑制剂的作用机制，推动抗癌、抗病毒药物的理性设计。作为X射线晶体学与冷冻电镜研究的前端核心设备，其引入将极大拓展复杂生物大分子结构解析的边界，为深海极端酶机制探索、海洋药物靶点发现及纳米抗体优化提供高效、精细化的技术支撑。 | 用于深海膜蛋白（如GPCRs、离子通道）结晶，模拟膜环境促进结晶，完成膜特异性靶向蛋白或深海渗透压调节蛋白的筛选；超大分子复合物（核糖体、病毒衣壳）优化；核酸-蛋白动态复合物（如CRISPR-Cas9）共结晶；难结晶靶点（柔性/糖基化蛋白）优化；时间分辨结晶捕捉瞬态结构，快速冷冻固定中间态（如蛋白酶切过程），为冷冻电镜提供高质量样本。促进深海极端酶、病毒蛋白等复杂体系结构解析，为药物-靶标共结晶筛选及海洋纳米抗体开发提供高效平台，推动结构生物学与药物研发的精准化进程。 |  | 1 | 0 | 145 | 0 | 145 | 0 | 纳升级蛋白结晶筛选液体工作站通过高精度自动化分液与并行操作，可在纳升级体积范围内实现蛋白质与结晶试剂的快速、稳定组合，显著提升珍贵样本利用效率。该类设备兼容蒸汽扩散法（坐滴/悬滴）、批次法及脂立方相（LCP）等多种结晶策略，尤其适用于深海膜蛋白（如GPCRs、离子通道）、核酸-蛋白动态复合物以及柔性或糖基化蛋白等传统方法难以结晶的靶点。在药物研发领域，该系统可显著加快药物-靶标共结晶筛选进程，为解析小分子作用机制和理性药物设计提供关键结构依据。本项目对设备提出了明确的技术要求，包括纳升级（25 nL–1200 nL）高精度分液能力、脂立方相（LCP）专用点样功能、微米级液滴定位精度、高通量并行筛选能力及高湿度环境控制等。经系统调研，目前国内尚无具备上述核心技术路线和性能指标的同类设备，现有国产液体工作站主要面向常规微升级分液或通用实验操作，无法实现LCP点样、纳升级精密控制及高通量结晶筛选，难以满足本项目在膜蛋白及复杂体系结构解析中的应用需求。因此，在国内无同类设备可供选择的前提下，申请采购进口纳升级蛋白结晶筛选液体工作站，对保障项目实施和提升研究水平具有必要性和不可替代性。
4 | A02100402 | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 纳米颗粒跟踪分析仪 | 国内无 | 基于颗粒跟踪分析技术（NTA）和重力沉降法，能够直接跟踪单个颗粒的布朗运动轨迹，从而实现10 nm 至 15 μm范围内颗粒粒径的准确测定，并具备5×105 至 2×109 颗粒/mL的浓度检测能力，适用于复杂样品的多样化检测需求。为提高检测灵敏度及图像质量，设备需搭载科研级彩色CMOS相机，并配备445 nm 、520 nm和635 nm三种增强型激光模块，通过拜尔阵列技术多光谱分析检测流体中单个纳米颗粒。设备样品上样量应350 μL–1.25 mL，适应广泛样品分析需求，并应具备样品自动聚焦及激光/探测器自动准直功能，确保操作便捷和重复性。此外，为避免人为误差及优化检测效率，系统应支持免标样校准功能和自动速度匹配，无需手动调节相机参数。为拓展实验应用场景，仪器需支持控温功能（10 ℃ 至 50 ℃，±1 ℃），并可在软件中设置温度梯度，实现温度依赖性的颗粒行为研究。样品池采用易拆卸设计，既便于快速、彻底清洁，又能避免交叉污染，提升数据可靠性。每次分析应能跟踪不少于10,000个颗粒，确保数据的代表性和统计学可靠性。软件方面应具备强大分析与数据可视化功能，如预捕获优化、SOP模板保存、颗粒轨迹实时显示、布朗运动视频输出等。同时支持机器学习算法以自动化分析，减少人为干预，提高结果一致性。软件还应支持导出PDF、CSV、视频、图像等多种格式，便于后期处理与报告撰写。 | 纳米颗粒跟踪分析仪（Nanoparticle Tracking Analysis, NTA）是一种基于布朗运动轨迹分析原理的先进粒径检测技术，广泛应用于外泌体、蛋白质、脂质体、聚合物胶体、纳米药物载体等纳米颗粒的可视化分析、荧光共定位分析，和浓度测定。其核心优势在于可以通过高分辨率摄像头，实时逐个颗粒追踪并分析运动轨迹，实现对纳米颗粒的高分辨率检测，尤其适用于异质性强、分布宽的样品，提供可视化图像及视频数据参考，结合配套软件，实现多样化数据分析，在纳米材料、蛋白聚集、细胞外囊泡等方面具有广泛应用。搭配多通道激光模块，可以通过荧光标记方法，对药物递送载体和封装成分实现共定位分析，提供封装效率，以及不同组分的共封装数据。 | 用于可视化跟踪海洋靶向药物递送载体（包括纳米颗粒、细胞外囊泡），蛋白质聚集分析，提供药物递送载体的颗粒分析视频数据，对荧光标记成分进行共定位分析，评估药物递送载体性质，为优化制备工艺，提供高重复性、可规模化的纳米制剂数据支撑，促进药物递送效率与安全性提升。 |  | 1 | 0 | 180 | 0 | 180 | 0 | 纳米颗粒跟踪分析仪（Nanoparticle Tracking Analysis, NTA）基于布朗运动轨迹分析原理，可通过高分辨率成像系统对单个颗粒进行实时追踪，直接获得粒径分布、颗粒浓度及运动特征信息，尤其适用于外泌体、脂质体、蛋白聚集体等异质性强、分布宽的复杂样品。相较于动态光散射（DLS）等传统方法，NTA能够提供可视化视频数据，并通过荧光标记实现不同组分的共定位分析，是当前国际纳米药物与EVs研究中不可替代的核心分析工具。本项目对设备提出了明确且较高的技术指标要求，包括10 nm 至 15 μm 的超宽粒径检测范围、5×105 至 2×109 颗粒/mL 的浓度检测能力、多波段激光荧光分析、单次不少于10,000个颗粒的统计能力，以及自动对焦、自动准直、免标样校准和机器学习辅助分析等功能。经系统调研，目前国内尚无具备NTA原理的国产制造商。鉴于国内无同类设备可供选择，申请采购进口纳米颗粒跟踪分析仪具有必要性与不可替代性。
5 | A02021005 | 3D 打印机 | 医用生物支架3D打印系统 | 有 | 基于挤出式打印技术，并集成多功能模块，实现打印过程的高度自动化与智能化。设备应支持多通道打印，同轴混合打印，多材料交联，双重压力调节，兼容多类型材料（细胞、水凝胶、响应性材料等）等要求，以满足跨学科研究需要，实现精细复杂结构的高精度打印。打印尺寸不少于128×90×90 mm，XYZ三轴精度不大于1 μm，确保打印结构精细准确。磁吸式打印头设计便于更换，配合≥6个面板式打印头槽位及自动切换机制，提升多打印头协同作业效率。打印头和平台支持宽范围温控（4–250 ℃ / 4–65 ℃），最快打印速度不小于50 mm/s，最小调节幅度不大于1 mm/s，并可通过软件精细调控，实现多种材料的精确沉积。设备支持在玻片、孔板等多类型容器中自动打印，并可按孔位设置不同打印头，满足高通量实验需求。此外，设备应内置洁净舱、空气压缩机、CPU及多波段光固化模块，不占用打印位资源，并通过软件控制气压、温度、光照等参数。洁净舱具备HEPA 14过滤系统与UV消毒功能，保障生物打印环境无菌安全。软件方面，应支持“.stl”、“.Gcode”等格式，具备3D建模、路径预览与报告输出等功能，支持Windows平台及平板触控控制，便于用户操作与数据管理。 | 生物支架3D打印技术是一种基于增材制造原理，利用生物相容性材料（如天然高分子、合成聚合物或细胞-基质混合物）按预设结构逐层构建三维支架的先进制造工艺。在3D打印过程中基于医学影像数据定制植入物形状，完美匹配缺损部位（如软骨修复、皮肤修复）；同时可以将药物/活性成分包埋到凝胶中，通过打印不同药物浓度的水凝胶层，实现序贯释放；或将细胞（成纤维细胞）包埋到水凝胶中形成水凝胶支架加速伤口修复。该技术广泛应用于组织工程、再生医学、个性化医疗器械、生物功能模型和药物筛选平台等领域。其意义在于能够实现高精度、结构可控、组织仿生度高的支架构建，相比传统的模具浇注、电纺或冻干等支架制备方法，3D打印具有结构设计灵活、孔隙结构可控、批次一致性强、可集成多种细胞和生物活性因子的优势。主要用途包括构建骨、软骨、皮肤、血管等组织替代材料，以及开发疾病模型、药物传递系统和体外组织芯片，为临床治疗和药物研发提供更精确、高效的解决方案。 | 利用海洋生物材料，如藻酸盐、壳聚糖、胶原等，制备水凝胶生物支架，构建关节、软骨等组织替代材料，将药物或纳米递送载体与水凝胶相结合，开发环境响应性（温度、pH响应性）水凝胶用于局部药物递送、创伤修复、细胞治疗、基因编辑等应用的海洋药物辅料制剂。 | 重庆摩方精密科技股份有限公司，苏州永沁泉智能设备有限公司 | 1 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 基于增材制造原理的生物支架3D打印技术，能够直接依据医学影像数据定制三维结构，实现与缺损部位的高度匹配，并支持将细胞、药物及多种生物活性因子按空间梯度精确布局，显著优于传统模具浇注、电纺或冻干等制备方法。尤其是在多材料交联、同轴打印及环境响应性水凝胶构建方面，高端生物3D打印系统已成为国际组织工程与个性化医疗器械研究的重要基础装备。本项目对设备提出了较高且明确的技术要求，包括多通道及同轴挤出打印能力、微米级三轴定位精度、宽范围温控打印头与平台、多打印头自动切换机制、内置洁净舱与光固化模块，以及支持细胞、水凝胶和响应性材料等多体系兼容的综合能力。经调研，目前国内生物3D打印设备多集中于单一挤出模式或基础材料打印应用，在多材料协同打印精度、打印稳定性、洁净环境集成度及高通量自动化水平方面仍存在明显不足，尤其在细胞负载打印、微结构一致性及长期重复性验证方面难以满足本项目研究需求。鉴于国内现有产品在关键性能指标与系统集成度方面尚无法实现等效替代，为保障项目顺利实施并支撑高水平交叉研究，有必要采购成熟度更高的进口医用生物支架3D打印系统。
6 | A02100604 | 生物、医学样品制备设备 | 细胞外囊泡切向流纯化系统 | 有 | 本项目所需的超滤系统应为桌面一体化设计，满足洁净室环境使用要求。所有与物料接触部件均需具备优异的化学耐受性，确保系统长期运行的安全性与清洁性。允许使用中空纤维膜柱和膜包，多功能设计可用于超滤和微滤应用，适用于浓缩、洗滤以及细胞的收获和澄清，支持不同规模实验及放大测试，泵流量范围20–1200 L/h，补料泵流量≥2 L/min，适配多种生物物料处理需求。进料体积2ml-10L，配备控温夹套、喷淋清洗球、搅拌装置和视镜，便于实现温控、洁净及可视操作。为实现精确过程控制，系统应配备进料、回流和透析端三段压力传感器（精度±0.5%，量程0–6 bar以上）、电磁/质量流量计（精度±1%）与电导仪，实时监控跨膜压（TMP）、流速及物料置换效率，支持清洗验证（CIP）及超滤膜完整性检测接口预留。回流PCV阀自动调节TMP，进液泵与缓冲液控制应可通过称重单元实现全自动调控。控制系统可采用触控屏，搭载PLC自动控制逻辑，支持中英文界面切换、数据断电保护及运行状态恢复功能。支持自动与手动双模式切换，满足多场景操作需求。系统应具备完整的配方管理功能与批次比较功能，配方支持离线编辑，便于药品生产全过程追溯与质量监管。 | 切向流（Tangential Flow Filtration, TFF）纯化方法是一种高效、温和且可规模化的细胞外囊泡（EVs）或外泌体纯化技术。该方法通过膜分子量截留原理，在维持EVs完整性的同时，实现对杂质（如蛋白质、小分子等）的高效去除，广泛应用于基础研究、诊断标志物开发、生物药物递送系统构建及临床级外泌体制备等领域。其意义在于提供一种符合GMP标准、可放大生产的EVs纯化工艺，为高质量EVs产物的获得和转化应用提供保障。与超速离心、密度梯度离心等传统方法相比，切向流过滤具有操作简便、纯度高、处理量大、重复性好，由于更小的剪切力对囊泡结构更友好的优势。此外，相比传统的分子筛易于堵塞空隙，TFF技术可以更高效的利用膜包或中空纤维柱，极大地节约了耗材和成本，是目前外泌体产业化最主流、最推荐的纯化技术之一。 | 高效提取海洋生物、海洋微生物的细胞外囊泡，用以科研级和临床级EVs的高纯度制备，广泛服务于药物递送载体构建、细胞机制研究、细胞治疗，及再生医学等前沿领域。 | 江苏汉邦科技股份有限公司，杭州科百特过滤器材有限公司 | 1 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 切向流过滤（Tangential Flow Filtration, TFF）是一种基于膜分子量截留原理的高效、温和且可规模化的EVs纯化技术，能够在维持囊泡完整性的同时，高效去除游离蛋白、小分子杂质及培养基残留，已被国际公认为最适用于GMP放大生产的EVs纯化方法之一。相较于超速离心、密度梯度离心等传统手段，TFF在处理通量、重复性、操作稳定性及对囊泡结构的保护本项目对设备提出了明确且较高的技术指标要求，包括满足洁净室环境使用要求、多点高精度压力与流量在线监测、自动跨膜压（TMP）调控、在线洗滤与清洗验证（CIP）功能，以及符合中、美、欧GMP和数据审计追踪要求的软件系统，并需具备与SCADA系统的数据接口能力。经系统调研，目前国内同类TFF设备主要面向基础超滤或一般生物制品应用，在自动化控制精度、数据完整性合规、长期稳定性验证及法规适配性方面尚不成熟，普遍存在过程监测点不足、软件审计追踪功能缺失、批次数据不可完整追溯等问题，难以满足EVs临床级制备的质量控制要求。因此，基于项目实施的实际需要及国内设备现状，拟申请采购进口切向流过滤系统，以保障高质量EVs制备工艺的建立与项目目标的顺利实现。
7 | A023102 | 制剂机械 | 纳米颗粒微流控制备系统 | 有 | 该系统需具备雷诺数小于2300的层流混合特性，以确保纳米粒子在温和、可控的环境下自组装，形成粒径均一、分布稳定的纳米药物制剂。系统应包含2个样品反应通道与1个高流速稀释通道（最高48 mL/min），以满足不同阶段的纳米粒子形成与稀释需求，样品通道支持0.1–20 mL/min，适用于精量优化与快速制备。系统应可兼容多种规格注射器（1–30 mL）与15/50 mL标准Falcon管进行药液收集，便于分段控制、分级回收药液，提高样品处理的灵活性与安全性。为保证化学适应性，设备需耐受多种有机溶剂（如乙腈、DMSO、DMF等），适配于不同类型药物载体体系的开发。芯片方面，系统应配备由环烯烃聚合物制成的常规及在线稀释芯片，并采用环形混合结构，以提高混合效率与纳米粒子一致性。控制界面需为一体化触控屏幕与内嵌控制系统，具备自定义参数保存、历史记录查看、自动错误检测与报警等功能，提升用户操作便利性与安全性。此外，系统应符合国际质量标准认证（如TUV、FCC），并可配套支持T细胞、HSC及普通细胞纳米递送模块，以适应临床转化研究与个性化治疗方向的多样化需求。系统设计总体支持<20 mL的单次精量合成，适合高价值核酸或蛋白药物的前期工艺优化。 | 纳米颗粒通常指粒径小于100 nm的颗粒，由于拥有很大的表面积/体积比，纳米颗粒具有许多独特的特性，在药物递送、基因治疗、疫苗开发和材料科学等领域显示了巨大的应用潜力。由于纳米颗粒的理化性质主要取决于其大小和形态，合成具有可控大小和形状的纳米颗粒就显得格外重要。微流控（microfluidics）技术通过具有微型化、集成化等特征的微流控芯片，可以更精确的控制纳米颗粒的大小和形状，合成的纳米颗粒粒径分布也更窄，因此在微流控器件中合成纳米颗粒相比于传统的超声法、挤出法等工艺具备高精度、高均一性、可控性、连续性等优势，已成为下一代纳米递送系统开发的重要工具。 | 高精度制备用于海洋小分子药物、海洋抗体偶联药物、核酸分子等敏感生物活性物质的纳米递送载体（如脂质体、聚合物纳米颗粒、脂质纳米颗粒等），提升纳米药物载体的质量控制水平，为现代精准医疗和个性化治疗提供核心技术支撑。 | 上海澎赞生物科技有限公司 | 1 | 0 | 135 | 0 | 135 | 0 | 纳米颗粒通常指粒径小于100 nm 的颗粒，其理化性质直接决定其体内行为、生物安全性及递送效率。因此，构建具备高均一性、高可控性和良好重现性的纳米颗粒制备技术，是实现精准医疗和个性化治疗的关键基础。基于微流控层流技术的纳米药物合成设备可在低雷诺数条件下实现温和、可预测的混合过程，显著提升纳米颗粒粒径一致性和批次可重复性，已成为国际上先进纳米递送体系开发的重要技术平台。本项目对设备关键指标要求较高，包括雷诺数小于2300 的层流混合条件、双样品反应通道与高流速在线稀释通道配置、宽范围流速精确控制、多规格注射器与标准收集管兼容性，以及对乙腈、DMSO、DMF 等有机溶剂的长期耐受性。经调研，目前国内同类设备在混合结构设计、在线稀释能力、系统稳定性及国际质量认证等方面尚无法全面满足上述科研与转化需求，难以支撑高端纳米药物工艺优化与临床前研究。综上所述，为确保项目顺利实施并达到预期科研目标，拟申请采购进口微流控纳米药物合成设备，以满足项目对高精度、可控性和国际标准化的迫切需求。
总计 | [8 empty] | 7 |  | 887 |  | 887 |  | ---