## M7U6HMG2 部门集中论证情况表
2026年海洋三所第三批进口设备采购项目需求情况表
序号 | 预算单位代码 | 预算单位名称 | 政府采购品目代码 | 政府采购品目名称 | 进口产品名称 | 国内有／国内无 | 主要性能指标 | 产品功能 | 应用场景 | 国内同类产品生产厂家或研究机构 | 采购数量 （台/套） |  | 单价 （万元） |  | 采购总金额 （万元） |  | 申请采购进口产品理由 | 其他
[11 empty] | 进口 | 本国 | 进口 | 本国 | 进口 | 本国
1 |  |  | A02440300 | 海洋生物仪器设备 | 浮游植物分类荧光仪 | 国内无 | 1.测量光源：包括但不限于440±5nm nm，480 nm±5nm，540 nm±5nm，590 nm±5nm和625 nm±5nm 等5种波长脉冲调制测量光LED。强度2级可调，频率8级可调，高频3级可调。 2.光化光源[8.1][LN8.2]：包括但不限于440 nm±5nm，480 nm±5nm，540 nm±5nm，590 nm±5nm，625 nm±5nm 和420-640 nm（白光）LED；光化光强度0～1500 μmol m-2 s-1 PAR。20级可调。 3.饱和脉冲光源[9.1][LN9.2]：包括但不限于440 nm±5nm，480 nm±5nm，540 nm±5nm，590 nm±5nm，625 nm±5nm 和420-640 nm（白光）LED；快速动力学闪光强度≥7000 μmol m-2 s-1 PAR，饱和脉冲光强度≥5000 μmol m-2 s-1 PAR。 4.远红光源：725 nm±5nm LED。 5. 叶绿素检测限：≤0.1 g/L。 6.测量参数[11.1][LN11.2]：至少包括Ft, Fo, Fm, F, Fo’, Fm’, Fv/Fm, Y(II), qL, qP, qN, NPQ, Y(NPQ), Y(NO) 和ETR，蓝藻Chl a，绿藻Chl a，硅藻Chl a，隐藻Chl a浓度等。 7. 诱导曲线测量功能：手动或自动，自动模式下有2种运行方式。手动和自动模式下均可随时更改诱导曲线的光化光强度，自动程序可测量荧光诱导曲线、诱导曲线+暗弛豫，测量过程中能自动分析和记录所有荧光参数的变化趋势。 | 对自然水样中的蓝藻、绿藻、硅藻和隐藻进行实时自动分类，并分别定量测定各类群叶绿素a浓度。同步获取光系统II荧光动力学参数及快速荧光上升动力学O-I1相曲线拟合参数。 | 用于典型生境原位水样浮游植物群落结构快速解析与叶绿素浓度精确测定。 | 无 | 1 |  | 65 |  | 65 |  | 进口的浮游植物分类荧光仪采用5-6中测量光，根据不同藻类（所含色素不同）对于不同光的波长的吸收不同，可以进行藻类的分类测量，测量水样中总的藻类的叶绿素含量，还能分类测量蓝藻、绿藻、硅/甲藻、隐藻等的叶绿素含量和光合活性等荧光参数。国产的浮游植物荧光仪，只有1种测量光源，因此只能测量水体中总的藻类的叶绿素含量和荧光参数，不能分类测量。国产产品，无法满足藻类分类测量的要求，故，申请采购进口产品。
2 |  |  | A02440400 | 海洋化学仪器设备 | 营养盐分析仪 | 国内有 | 1.采用双光束设计原理，每个分析通道具备双光束检测能力，每一个光源分成两个光束，一个光束进入样品比色池，另一个光束进入参比池，两束光波长相同； 2.LED光源技术：配备LED光源，具有抗震、冷光源不发热、寿命长、单色光源利于比色的特征吸收等优点，达到提高检测精度的目的。 3.检测器整体遮光密闭控温，光源、比色池等全部部件不外漏于仪器表面，检测器配置 40℃恒温装置，温度精确度≤0.1[3.1][LN3.2]℃，并具有温度实时监测功能，确保不受外界环境温湿度影响； 4.比色池光程小于等于1cm；检测器采用气泡识别技术，气泡直接通过流通池，样品进入比色池前无需物理除气泡。 5.氨盐分析方法：苯酚-次氯酸盐分光光度法；线性范围（海水基质）：0～3.36 mg/L；检出限（海水基质）≤1μg /L；r≥0.9990。 6.硝酸盐分析方法：镉圈还原NEDD分光光度法；线性范围（海水基质）：0～1.75 mg/L；检出限（海水基质）≤0.6 μg /L；r≥0.9990。 7.亚硝酸盐分析方法：NEDD分光光度法；线性范围（海水基质）：0～1.75 mg/L；检出限（海水基质）≤0.35 μg /L；r≥0.9990。 8.磷酸盐分析方法：磷钼蓝分光光度法；线性范围（海水基质）：0～3 mg/L；检出限（海水基质）≤1 μg /L；r≥0.9990。 9.硅酸盐分析方法：硅钼酸分光光度法；线性范围（海水基质）：0～4.2 mg/L；检出限（海水基质）≤0.84 μg /L；r≥0.9990。 | 用于海水中磷酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、氨盐、硅酸盐五参数同步自动检测。 | 用于海洋碳循环、富营养化及生态预警监测；近岸与大洋海水营养盐本底调查；海洋资源开发利用与保护修复平台技术支撑。 | 厦门大学：ST5 | 1 |  | 61 |  | 61 |  | 国内现有营养盐分析设备在连续流动分析技术路线上有所布局，但在稳态反应气泡间隔流动分析这一核心技术领域尚不成熟。进口设备在以下方面具有不可替代性： （1）五通道完全独立模块+双光束比色计的集成度与同步分析稳定性； （2）镉圈还原技术（≥10圈螺旋圈设计，电磁阀控制）的低检出限性能（硝酸盐≤0.6 μg/L、亚硝酸盐≤0.35 μg/L）； （3）XYZ三维非转盘式自动进样器的高通量与灵活取样能力； （4）光电感应电磁阀气泡间隔控制与全系统漏液保护的可靠性； （5）海水盐效应消除专有技术：针对海水高盐基质，进口设备配备专利的在线盐效应校正体系，可系统消除五类营养盐测定中的纹影效应、折射率空白、动力学盐效应及基体效应。国内设备在海水高盐基质的四重干扰同步校正、专用补偿算法、在线稀释模块及长期稳定性验证方面尚无法满足需求，特申请采购进口产品。
3 |  |  | A02100401 | 分析仪器 | 连续流元素分析系统 | 国内有 | 1.同时安装两套自动进样器：固体自动进样器，样品位数不小于60 位；液体自动进样器，样品位数不小于100位； 2 自动控温反应模块：高温裂解模式温度 ≥1400℃；燃烧模式≥1100℃； 3 连续流元素分析系统精度（1RSD）： C：≤3%；N：≤3%；O ：≤5%；H：≤5%； 4 仪器应具备稳定同位素分析接口预留能力 | 连续流元素分析系统可精确和准确测定固体和液体样品（海洋地质、环境及生物全样）中的C、N、S、O、H百分含量，并且可以与同位素质谱主机联用完成元素同位素比值的测定。 | 主要用于海洋沉积物、悬浮颗粒物、海洋生物、浮游生物、有机质等样品中碳（C）、氮（N）、硫（S）等元素的高精度分析，是海洋生物地球化学、海洋生态环境监测、海洋资源调查及海洋科学研究的重要基础分析设备。 | 湖南三德科技、长沙开元仪器等 | 1 | 0 | 98 | 0 | 98 | 0 | 本项目采购的连续流元素分析系统主要用于海洋沉积物、悬浮颗粒物、海洋生物及有机质等样品中碳、氮、硫元素高精度分析，对燃烧转化效率、分析精度、长期稳定性及自动化水平要求较高。目前国产同类产品在复杂海洋样品分析、长期连续运行及系统兼容性等方面尚不能全面满足科研需求，进口产品技术成熟、性能稳定，并具备良好的开放接口和扩展能力，可满足当前科研任务及未来平台升级需求，具有采购必要性。 | 无
4 |  |  | A02440100 | 海洋水文气象仪器设备 | 多普勒流速仪 | 国内有 | 1、换能器声学频率：75kHz 2、耐压深度：最大3000m 3、工作方式：自容式用于长期锚系投放 4、流速测量精度：±1%V±0.5cm/s (其中V为流速)，流速分辨率：1mm/s，流速范围：±5m/s (缺省值)；±10m/s (最大值) 5、深度单元范围：4~32m，深度单元个数：1~255 6、脉冲频率： 1Hz (典型) 7、量程：高精度模式量程（宽带模式）：545m，大量程模式量程：644m 8、波束角度：20°，波束宽度：4°，波束排列：4个，凸形 9、内置传感器 9.1、温度(装在换能器上)：量程：﹣5~45℃；精度：±0.4℃；分辨率：0.01℃ 9.2、倾斜：量程：±50°；准确度：±0.5°；精度：±1.0°；分辨率：0.01° 9.3、罗经(磁通门型，内置现场标定功能)：准确度：±2°；精度：±0.5°；分辨率：0.01°；允许最大倾角：±15° 9.4、压力传感器 ：量程：2000m ；精度：±0.25％ 满量程 | 利用声波，一次测量就能获得水体不同深度的流速与流向剖面，并能快速计算海洋断面的总流量。 | 用于深海锚系长期观测，能够长期、连续、稳定地获取获取高精度、高分辨率的流速、流向等关键数据。 | 1、海南艾迪新创科技有限责任公司；型号：HS75 2、无锡市海鹰加科海洋技术有限责任公司；型号：SCI-75 | 1 |  | 78 |  | 78 |  | 1、核心技术差距：国产设备在信号处理（盲区大）、Ping率、深度单元数及关键的WM11/WM12/WM15等科研模式上均属空白，无法满足精细化科研需求。 2、可靠性与实时性不足：国产设备缺乏经全球极端环境验证的长期可靠性记录，且无成熟的集成化实时通讯解决方案，无法保证跨年度数据安全与实时交互。 3、校准与兼容性：进口设备罗经具备完善的现场与后校准功能，能确保流向精度，并与国际科研标准完全兼容，利于数据比对与合作。
5 |  |  | A02440100 | 海洋水文气象仪器设备 | 现场激光粒度分析仪 | 国内有 | 1、测量光程：≤2.5cm 2、耐压等级：≥600 m 3、压力分辨率：≤0.01 m 4、粒径范围：≥1- 500 um 5、浓度范围：≥700 mg/l 6、光透度：≥30- 99% 7、浓度分辨率：≤0.1ul/l 8、光透度分辨率：≤0.1% 9、粒径分级：≥36级 10、采样速率：≥1HZ | 基于小角度前向散射原理，现场测量水体中悬浮颗粒物的粒径分布、浓度及相关光学参数，并能快速计算平均粒径。 | 大面站走航调查，获取水体悬浮颗粒的浓度和粒度分布等数据。 | 丹东百特仪器有限公司，型号：BT-Inline300 | 1 |  | 49 |  | 49 |  | 1、核心技术差距：国产设备在测量粒级划分以及采样频率，仍无法满足走航剖面调查需求。 2、内部改进包括湿度传感器和三轴加速度计，可记录仪器姿态和内部环境，增强了数据可靠性。 3、文件格式设计先进，将仪器序列号、校准参数、背景文件、采样设置等所有信息保存在一个文件中，避免了处理数据时寻找不同支持文件，数据处理的准确性和可追溯性具有明显优势。
6 |  |  | A02440100 | 海洋水文气象仪器设备 | 多参数水质监测仪 | 国内有 | 1、叶绿素a，量程：0～400μg/L，准确度：±5%，分辨率：0.1μg/L，精度：±5%； 2、浊度，测量范围：0-1000NTU，准确度：±5%，分辨率：0.1NTU，精度：±3%； 3、温度，测量范围：-5℃±50℃，准确度：±0.2℃，分辨率：0.05℃，精度：±0.1℃； 4、盐度，测量范围：0-70PPT，准确度：读数±1%，分辨率：0.01Ωcm/PSU/ppt； 5、溶解氧，测量范围：0-20mg/L，准确度：±0.2mg/L，分辨率：0.01mg/L，精度：±0.1mg/L； 6、pH电极，测量范围：0-14，准确度：±0.2，分辨率：0.01，精度：±0.05。 | 测量海水温度、盐度、浊度、叶绿素、溶解氧、pH。 | 坐底和潜标布放，同步获取叶绿素、浊度、盐度、温度、溶解氧氧、pH等多种水质参数 | 1、 深圳市朗诚科技股份有限公司，型号：MTA5； 2、 武汉德希科技有限公司，型号：型号：DX-W100-1。 | 1 |  | 30 |  | 30 |  | 1、核心技术差距：国产设备部分传感器测量量程和测量精度，仍无法满足长期布放观测需求； 2、国产设备机身控制系统虽然为国产，但是部分传感器仍为国外提供，设备稳定不足； 3、文件格式设计先进，将仪器序列号、校准参数、背景文件、采样设置等所有信息保存在一个文件中，避免了处理数据时寻找不同支持文件，数据处理的准确性和可追溯性具有明显优势。
7 |  |  | A02440100 | 海洋水文气象仪器设备 | 声学多普勒流速仪 | 国内有 | 1、流速准确度：所测流速的0.3%±0.3cm/s； 2、流速分辨率： 1mm/s； 3、流速范围： ±10m/s（横向）±5m/s（延声束）； 4、流速层厚范围： 0.5-4m； 5、流速剖面范围：70m； 6、流速剖面采样率：6Hz； 7、流速最小盲区：0.5m； 8、波浪精度/分辨率（Hs）：<1%测量值／2cm； 9、波浪精度/分辨率（Dir）：2°/0.1°； 10、波浪周期范围：1-50s； 11、波浪高度范围：-15-15 m。 | 水体剖面流向、流速、波高、波周期、波向 | 用于坐底或潜标布放，同步获取剖面流速、流向、波高、波周期和波向 | 1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司，iFlow 系列； 2、上海华测导航技术股份有限公司，RiverStar 瑞星系列。 | 1 |  | 30 |  | 30 |  | 1、国产设备无法实现波浪和流速同步观测； 2、国产设备多采用4波束设计，测量精度要率低于5波束设计的进口产品； 3、文件格式设计先进，将仪器序列号、校准参数、背景文件、采样设置等所有信息保存在一个文件中，避免了处理数据时寻找不同支持文件，数据处理的准确性和可追溯性具有明显优势。
总计 | [13 empty] | --- | 411 |  | ---